# Asztali centrifuga PLC 01 - 05

# Balesetvédelem

A GEMMY asztali centrifugát a funkciók, a megbízhatóság és a biztonság szem előtt tartásával terveztük. Ez az Útmutató fontos üzemeltetési és biztonsági tudnivalókat tartalmaz. A felhasználónak figyelmesen át kell olvasnia és meg kell értenie az Útmutató tartalmát, mielőtt telepítené a centrifugát a helyi villamos szabályzatnak megfelelően.

Besorolás: A centrifuga “I. osztályú” berendezésként van besorolva.

A kismegszakító üzemi hőmérséklete 105ºC

CE jelölés: A gyártómű kijelenti, hogy a megkívánt balesetvédelmi normáknak megfelel, az LVD (Villamos termékek biztonsági követelményei) 73/23 EEC értelmében.

### Szabványok:

- GMP (jó gyártási gyakorlat)

- FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) által bejegyezve (USA)

- A készülék megfelel az EN60601-1-2 európai szabvány Elektromágneses összeférhetőségi követelményeinek. Az EMI szűrő kivitele megfelel a 89/336 EEC-EMC Irányelvnek.

- ISO9001+13485,

- GMP (jó gyártási gyakorlat)

- FDA (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal) által bejegyezve

A termék rövid ismertetése

A termék egy I. osztályú asztali centrifuga, 60 perc maximális időzítővel és fordulatszámszabályozó gombbal. A motor maximális fordulatszáma 4000– 500 f/min; hőkioldóval van szerelve, amely kikapcsolja a tápfeszültséget rendellenes hőmérsékleti viszonyok között. Nincs fűtőelem. A hálózati zsinórt nem lehet leszerelni. Két PC-kártya van beszerelve, az egyik a tápfeszültség szűrésére, a másik pedig a fordulatszám szabályozására szolgál. Nincs alkalmazott alkatrész az Ügyfél számára, és nem alkalmas különleges környezetben történő használatra.

Motor: váltakozófeszültségű, nagy nyomatékú szénkefe, két-sarkú

Tápfeszültség: 115 V/60 Hz vagy 230 V/50 Hz (kérjük megrendeléskor megadni a kívánt tápfeszültség-értéket)

Forgórész: 45º állandó szögű forgórész

Megrendelési tudnivalók:

PLC-01： forgórész A-0415， 4 x 10 ml (vagy 15 ml)

PLC-02： forgórész A-0615， 6 x 10 ml (vagy 15 ml)

PLC-03： forgórész A-0815， 8 x 10 ml (vagy 15 ml)

PLC-04： forgórész A-1015，10 x 15 ml (vagy 15 ml)

PLC-05： forgórész A-1215，12 x 10 ml (vagy 15 ml)

Ajánlott kémcsövek:

5 ml： 12 x 75 mm (az adaptert csakis akkor mellékeljük, ha a megrendelésben elő van írva)

10 ml：16 x 100 mm hosszúság

15 ml：17 x 117 mm (vagy 120 mm)

Rendeltetés:

A készülék az 1000–4500 f/min. fordulatszámú tartományban laboratóriumi vizsgálat végzésére szolgál, olyan kémcsövekhez, amelyek in vitro diagnosztikai mintákat tartalmaznak mennyiségi vagy minőségi vizsgálati eljárásokhoz. A vizsgálatoknál támaszkodjon a reagens gyártó által előírt klinikai laboratóriumi módszerhez vagy a termék alkalmazásokra vonatkozó gyógyászati technológia által meghatározott módszerre.

Telepítés:

- Távolítsa el a csomagoló szalagot.

- Nyissa fel a kartondoboz fedelét, és vegye ki a műanyag hab bélelést.

- Óvatosan vegye ki a centrifugát a kartondobozból.

- Távolítsa el a műanyag zacskót a centrifugáról.

Tartsa meg a csomagoló anyagot szállítás és tárolás esetére. Vigyázzon, hogy le ne essen a készülék; ne fordítsa fejjel lefelé.

Tartalom:

A GEMMY asztali centrifuga a következőket tartalmazza:

- Forgórész		： 1

- Szénkefe		： 1 pár tartalék szénkefe

- Biztosíték		： 1

- Adapter		： A forgórésznek megfelelően.

- Hálózati zsinór	：3-vezetékes CSA típusú, SVT 105 ºC, 18 AWG x 2 C

Meghatározások:

- g erő

A mérés centrifugában történő gyorsulási igénybevételnek kitett mintákhoz alkalmazható.

- RCF, relatív centrifugális erő

Az RCF olyan centrifugális erő, amelynek a minták alá vannak vetve, és amely az N f/min. forgási fordulatszámon és az R forgási sugáron alapulnak. A forgási sugár a forgórész középső tengelyétől a centrifuga csövek szélső végéig mérhető.

Képlet:

RCF = 11.18 x r x ( N / 1000)²

Kémcsövek:

- Félgömb-fenekű

Egyenletes a falvastagsága és jobban illeszkedik a forgórészbe, mint a kúpos fenekű kémcsövek. A félkör alakú csövek nagyobb g erőhatást képesek kibírni.

- Kúpos-fenekű

Ideális sejtkultúrához és ammónium-szulfát csapadékhoz.

HASZNÁLAT:

- Lásd a készülék hátulján található műszaki adatokat.

- Dugja a hálózati csatlakozó zsinórt megfelelően földelt csatlakozóaljzatba.

- Tegye be a kémcsöveket a kémcső-adapterekbe. Ügyeljen arra, hogy a kémcsövek átlósan legyenek behelyezve, hogy a forgórész egyensúlyban maradjon.

- Teljesen zárja a fedelet. (Záró retesz külön rendelésre kapható.)

- Állítsa be a kívánt időtartamot a szabályozó gombnak bármilyen pörgési időközre történő elforgatásával 0-tól 60 percig. A készülék az időzítő által aktivált időközben működik.

- Amikor az órajárással egyező irányba forgatja az időkapcsolót, a jelzőlámpa ugyanakkor kigyullad, és jelzi a tápfeszültség bekapcsolását.

- A fordulatszám szabályozó gombjával állítsa be a fordulatszámot a kívánt működési fordulatszámra és centrifugális erőre.

- A centrifugában nincs fordulatszámmérő beszerelve, a fordulatszám és a relatív centrifugális erő az alábbi táblázatban található. Mindazon által azt ajánljuk, hogy a felhasználó mérje a fordulatszámot egy kézi LCD tachométerrel a helyes fordulatszám és relatív centrifugális erő biztosítása végett.

Megjegyzés:

A fordulatszám és a relatív centrifugális erő centrifugáról centrifugára változik.

A tápfeszültség automatikusan kikapcsol, amikor letelt a beállított időtartam; ezzel egyidejűleg kialszik a jelzőlámpa.

FIGYELMEZTETÉS

- Csak akkor nyissa fel a fedelet, ha a forgórész teljesen leállt!

- Ne állítsa meg a forgórészt kézzel, mert balesetet okozhat!

- Ha a felhasználó megszegi a fenti előírásokat, a Gemmy társaság nem vállal felelősséget.

A fordulatszám újrakalibrálása

A szükséges eszközök

1 normál hegyű 7/32” csavarhúzó

1 db LCD tachométer

Gyárilag a centrifuga 1000–4500 f/min fordulatszámra lett beállítva (vagy a PLC-05 típus esetén 4000 f/min értékre). Feltéve, hogy ez a minimális/maximális fordulatszám változik, a vezérlést az alábbiak szerint lehet újra kalibrálni.

- Távolítsa el a fenéklemezt, és kapcsolja be a tápfeszültséget az időkapcsoló gombjának elfordításával.

Figyelem! Áramütés veszélye

- Fordítsa a fordulatszám szabályozó gombját a szélső ALSÓ helyzetbe, szabályozza az SVRP2/204 egy részét (az alsó 1000 f/min. szabályozáshoz) jobbra/balra a kívánt fordulatszám eléréséhez. Ezt a lépést addig ismételgesse, amíg a kívánt fordulatszám eléri az 1000 f/min. értéket.

- A fordulatszámnak 4000 vagy 4500 f/min. értékre történő újra kalibrálásához fordítsa a fordulatszám szabályozót a szélső MAGAS helyzetbe, majd az SVR (P1/104) részt forgassa jobbra-balra kissé, amíg el nem éri a 4000 vagy 4500 f/min. értéket.

- A KIS fordulatszám szabályozásának kalibrálása továbbíthatja a jelet a NAGY fordulatszámhoz és viszont, ezáltal a felhasználónak ajánlatos digitális fordulatszámmérőt használnia és mérnie az újrakalibrálás eredményét. Addig ismételgesse a fenti műveletet, amíg a végső fordulatszám értéke ki nem elégíti az Ön követelményeit.

MEGJEGYZÉS

Figyelje a pörgési fordulatszámot az alatt, amikor a kalibrálás történik.

- Kapcsolja ki a tápfeszültséget és szerelje vissza a fenéklemezt.

- Ragassza vissza az SVR (P1/104 és P2/204) alkatrészeit a fordulatszám-újra kalibrálás befejezését követően. A szállítás és a rezgési behatás valószínűleg kilazítja az elektronikai alkatrészeket és a rögzítő elemeket.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen a NAGY FORDULATSZÁMRA, amikor kalibrálja a fordulatszámot, mert sérülést okozhat. A GEMMY ajánlja, hogy két dolgozó végezze a fordulatszám kalibrálást, az egyik digitális tachométerrel mérje a tényleges fordulatszámot, a másik pedig állítsa a fordulatszámjelzőt.

Megjegyzés

- A váltakozófeszültségű motor működését könnyen befolyásolja a környezeti teljesítményfelvétel, ami miatt a fordulatszám ingadozhat. A pontos fordulatszám és a megfelelő relatív centrifugális erő biztosítása érdekében ne helyezze a készüléket huzatba, napfényre vagy olyan készülék közelébe, amely hőt bocsát ki, valamint elektromágneses vezetésű.

- Ajánlatos digitális tachométert használni a tényleges fordulatszám mérésére és kalibrálja a fordulatszámot, valahányszor szükséges, azért, hogy pontos vizsgálati eredményeket lehessen kapni.

- Az időkapcsolót mindig NULLÁTÓL indítsa.

- Soha ne nyissa ki addig a fedelet, amíg a motor teljesen le nem állt.

- Amikor maximális fordulatszámon működik a készülék, mindig tartsa a fordulatszámot kiegyensúlyozott állapotban, nehogy kémcsőtörést okozzon.

SZÉTSZERELÉS

FIGYELMEZTETÉS

A biztonság érdekében a készülék szétszerelését szigorúan csakis szakképzett személyzet vagy engedéllyel rendelkező szakember végezheti. A GEMMY nem vállal felelősséget ennek az előírásnak a megsértése esetén.

- Távolítsa el a fenéklemezt a hernyócsavar kilazításával.

- Lazítsa meg az alapra szerelt gumitámaszok anyáit a motorkeret eltávolításához.

- Csavarozza ki a motort a keretből.

- Szerelje le a vezetékeket az egységről, mielőtt kiszerelné az elektronikai alkatrészeket.

- Lazítsa meg a csavart a forgórész eltávolításához.

- Távolítsa el az időkapcsoló és a fordulatszám szabályozó gombjait a rajtuk levő csavar kilazításával.

- Az előlap ragasztva van.

- Csavarja ki a hernyócsavarokat az időkapcsoló és a fordulatszám szabályozó eltávolításához.

- Lazítsa meg a csavarokat a kamra eltávolításához.

- Szétszerelés előtt mindig kapcsolja ki a hálózati feszültséget.

FIGYELMEZTETÉS

- A készülék szétszerelése előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Szétszereléskor csakis szakképzett személyzet vagy engedéllyel rendelkező dolgozó tartózkodhat a szétszerelésnél.

KARBANTARTÁS ÉS SZERVIZELÉS

- Az áramütés elkerülése végett mindig kapcsolja le a tápfeszültséget a karbantartás és szervizelés előtt.

- Csakis szakképzett személyzet vagy engedéllyel rendelkező dolgozó vehet részt a karbantartásban és szervizelésben.

- Mindig használjon megfelelő feszültségű és terhelhetőségű, megfelelően földelt villamos csatlakozóaljzatot.

- Mindig ellenőrizze szemrevételezéssel a gumitámaszokat, szükség esetén cserélje ki őket, azért, hogy a forgórész mindig kiegyensúlyozott helyzetben legyen.

- A készülék használata után tisztítsa meg a kamrát és a forgórészt.

- Vigyázzon, nehogy leessen a készülék! Ne állítsa a készüléket fejjel lefelé.

- A hajtómotor és a rudazat nem igényel kenést.

- Évente ellenőrizze és cserélje ki a szénkeféket, vagy az üzemeltetés gyakoriságának megfelelően, illetve amikor szükséges.

- Kompresszorral távolítsa el a port a kamrából, amely a szénkeféktől származik. A por eltávolítása közben használjon maszkot a légzőrendszer védelme érdekében.

- A szénkefe csakis a szállítótól származhat. A szénkefe jellemzői, pl. keménység és méret szoros kapcsolatban van a motor kivételével. A nem a szállító által biztosított szénkefe károsítja a motort..

- Ellenőrizze szemrevételezéssel a mikrokapcsolót, és nézze meg, hogy a kismegszakító működik-e.

- Egy 5 A biztosító van beszerelve az áramköri lapra a feszültség rendellenes használatának a kivédésére, valamint az elektronikai alkatrészek védelme és a motor leégésének a megelőzése végett.

- Ellenőrizze szemrevételezéssel a fordulatszámmérőt, és nézze meg, hogy a változója pontos-e vagy sem. Kalibrálja a fordulatszámjelzőt, ha nem egyezik a tényleges értékkel (lásd fent: a fordulatszámjelző kalibrálása).

Hibakeresés

| Probléma | Lehetséges ok | Helyreállítás |
| --- | --- | --- |
| Nem lehet bekapcsolni | Kiégett biztosíték Szétkapcsolódott rudazat Hibás hálózati kapcsoló Kopott szénkefék Leégett motor Hibás NYÁK-lemez | Cserélje ki Csatlakoztassa a rudazatot Cserélje ki Cserélje ki Cserélje ki Javítsa meg vagy cserélje ki |
| Hibás fordulatszám | Kopott szénkefék Hibás TRIAC a NYÁK lemezen Hibás VR ellenállás | Cserélje ki Javítsa meg vagy cserélje ki Cserélje ki a VR ellenállást |
| Rezgés | Kiegyensúlyozatlan forgórész Kilazult gumitámaszok | Szabályozza be a forgórészt Szorítsa meg a gumitámaszokat |
| Kiegyensúlyozatlanság | A kémcsövek helytelenül behelyezve A forgórész nincs szorosan becsavarozva Laza gumitámaszok A motor nincs megfelelő helyzetben | Helyezze be átlósan a kémcsövet Csavarja be szorosan a forgórészt Csavarozza be megfelelően a gumitámaszokat Állítsa be a motort megfelelő helyzetbe |
| Zaj | Hibás motor Laza gumitámaszok | Cserélje ki a motort Cserélje ki a gumitámaszokat |
| A biztosíték mindig kiég | Laza SCR a NYÁK-lemezen A motor tekercsének rövidzárlata Túlterhelés | Ellenőrizze és rögzítse az SCR-t vagy cserélje ki Szereljen be új motort Működtesse megfelelően a készüléket |
| Törött kémcsövek | A kémcsövek nem lettek átlósan behelyezve Nem tette be teljesen végig a kémcsöveket | Helyezze be a kémcsöveket megfelelően Tegye be teljesen végig a kémcsöveket |
| Helytelen maximális és minimális fordulatszám | Laza SVR a NYÁK-lapon | Kalibrálja a fordulatszámot. Lásd az Útmutató Újrakalibrálás részén. |
| Leégett motor és áramköri NYÁK-lap | Helytelenül használt tápfeszültség Túlterhelési áram | Olvassa el az Útmutatót a centrifuga használata előtt. |

MEGJEGYZÉS

- A hibakeresést csakis szakképzett személyzet végezheti.

- A hajtómotor és a rudazat nem igényel kenést.

- A centrifuga vízbe merítése szigorúan tilos!

- A szétszerelést engedéllyel rendelkező dolgozó felügyelete alatt kell végezni.

- A készülék felfelé billentése, vagy fejjel lefelé történő elhelyezése, vagy rezgésnek való kitétele károsíthatja a készüléket.

- Hibakeresés közben ügyeljen az áramütés veszélyére!

# Tájékoztató értékek

Fordulatszám és relatív centrifugális erő

| FOKOZAT | PLC-01 – PLC-03 | PLC-4 – PLC-05 |
| --- | --- | --- |
|  | Ford.sz. 1/min | RCF x g | Ford.sz. 1/min | RCF x g |
| KICSI | 1000 | 120 | 1000 | 129 |
| 1 | 1090 | 145 | 1115 | 160 |
| 2 | 1235 | 185 | 1214 | 190 |
| 3 | 1375 | 228 | 1305 | 219 |
| 4 | 1477 | 264 | 1440 | 267 |
| 5 | 1772 | 379 | 1605 | 331 |
| 6 | 2080 | 522 | 1814 | 423 |
| 7 | 2455 | 728 | 1966 | 497 |
| 8 | 3266 | 1288 | 2853 | 1046 |
| 9 | 4080 | 2010 | 3517 | 1590 |
| NAGY | 4500 | 2445 | 4000 | 2057 |

MEGJEGYZÉS

- A fenti adatok 20 véletlenszerű mintavétellel mérve.

- A centrifugában 900 W teljesítményű motor van beszerelve, míg a vizsgálati eredmény változó a 67 W-os motor vonatkozásában.

- A mérés hozzávetőleges és csak tájékoztatásul szolgál, az adatok a mintával és az üzemeltetési környezettel változnak. A helyes mérés elvégzéséhez ajánlatos, hogy a felhasználó digitális fordulatszám-mérőt használjon.

- Konfidenciaintervallum ±95%.

Tisztítási útmutató

- A tisztítás előtt kapcsolja le a tápfeszültséget.

- Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

- A burkolat, a forgórész és a kémcsőtartók tisztításához használjon nedves tisztítórongyot.

- Használat előtt gondosan szárítsa meg a készüléket.

- A készüléket vízbe mártani tilos!

- Soha ne használjon benzint vagy festékhígítót a tisztításhoz!

Szállítás

- Vigyázat, törékeny! Óvatosan mozgatni!

- Ne használjon daruhorgot!

- A készüléket leejteni tilos!

- A készüléket fejjel lefelé állítani tilos!

- Csomagolja a készüléket kartondobozba a szállításhoz!

- Óvja a készüléket a rezgési behatástól. Tartsa kiegyensúlyozott helyzetben szállítás közben.

Tárolás

- Ne használja a készüléket huzatban, napfénynek kitett helyen, vagy olyan berendezés közelében, amely hőt és elektromágnességet bocsát ki.

- Tároláskor kapcsolja le a tápfeszültséget.

- A készüléket szobahőmérsékleten kell tárolni.

- Ne tegyen nehéz terhet a készülékre!

Szállítási és tárolási feltételek

- Hőmérséklet		10ºC – 40ºC

- Páratartalom		40 % – 90 %

MEGJEGYZÉS

- A készülék megfelel az EN60601-1-2 EC elektromágneses összeférhetőségi követelményeknek.

- Az EMI szűrő a 89/336 EEC-EMC irányelvnek megfelelően kivitelezve.

- A készülék megfelel az IEC801 sorozatú szabályoknak.

Alkatrészjegyzék

| Sz. | Megnevezés | Sz. | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fedél |  | Szabályozógomb, fordulatszámszabályozó |
|  | Műanyag tömítés |  | Jelzőlámpa |
|  | Kamra, felső |  | Ford.sz.szab. VR |
|  | Rögzítőelem, forgórész |  | Réz csatlakozó, forgórész + motor |
|  | Forgórész, 4/6/8/10/12 cső |  | Motor, váltakozófeszültségű |
|  | Csavar, 3 db |  | Alátét |
|  | Csavar, 3 db |  | Anya |
|  | Kamra, alsó rész |  | Motor |
|  | Csavar, 3 db |  | Rögzítőelem |
|  | Gumi alátét |  | Rögzítőelem |
|  | Hálózati zsinór |  | Rögzítőelem |
|  | Kezelőpult |  | NYÁK |
|  | Alap |  | Rögzítőelem |
|  | Rögzítőelem |  | EMI |
|  | Időkapcsoló, 60 perces |  | Gumitámasz, 3 db |
|  | Alátét |  | Rögzítőelem |
|  | Rögzítőelem, időkapcsoló |  | Fenéklemez |
|  | Szabályozógomb, időkapcsoló |  | Rögzítőelem |
|  |  |  | Tapadókorongos láb, 3 db |

MEGJEGYZÉS

Pótalkatrész rendelésekor feltétlenül adja meg az azonosítót és a megnevezést.

Ábrafelirat: Diagram of components = Alkatrészrajz (robbantott ábra(

Ábrafeliratok:

Wiring diagram, Table Top Centrifuge = Bekötési rajz, asztali centrifuga

Automatic Shutout device = Automatikus kikapcsolószerkezet

Natural Shutout device = Normál kikapcsolószerkezet

Ábrafelirat:

Circuit diagram = Elvi rajz

# Egy év korlátozott garancia

Garantáljuk, hogy a GEMMY termék anyaghibától és kidolgozási hibától mentes, a vásárlás napjától számított egy évig, normál használat mellett.

Ez a GARANCIA nem vonatkozik baleset, téves vagy szándékosan helytelen használat, hanyagság, helytelen hálózati feszültség, leejtés, tűz, árvíz által okozott károsodásért, vagy ha a terméket nem a szakképzett szervizszemélyzet módosította vagy javította.

A Gemmy Industrial Corp. felelősségvállalása a javításra vagy cserére korlátozódik. A GEMMY semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé semmiféle következményes kárért vagy veszteségért. A garancia köréből kifejezetten kizárjuk az egyszeri felhasználású és a fogyóeszközöket.

Minden garanciát a forgalmazóhoz vagy a Gemmy Industrial Corp. által megbízott képviselethez kell irányítani, amely felel ennek a készüléknek az értékesítéséért. A szállítási költségeket a felhasználó fizeti.

A vásárlás időpontja:

Típusjelzés:

Gyári szám:

Forgalmazó és importőr: 	4 SZS Kft

1194. Budapest, Kócsag u. 17.

www.4vet.hu

e-mail: info@4vet.hu

Tel.: +36 30 8705818 és +36 30 2035714